# 四川天府新区人民医院牙科治疗机采购项目(第二次)询价通知书

一、采购编号：202105007

二、项目名称：四川天府新区人民医院牙科治疗机采购项目(第二次)

三、项目简介：本项目共1个包，采购内容：我院口腔科业务发展需要采购牙科治疗机两台。合同履行期限：自签订合同之日起，15个工作日内将完成送货及安装调试。

四、本项目最高限价：预算金额：95000元。最高限价：95000元。报价超过最高预算金额和最高限价，作无效响应处理。（本项目所有运输、保险、装卸、安装、调试、培训、税费等一切相关费用均包含在报价中，采购人不承担中标供应商除中标价外的任何费用。）

五、本项目有效供应商不足3家的，终止询价采购活动。

- 六、本项目不允许分包或转包。

- 七、供应商资格、资质性及其他类似效力要求：

###### （一）供应商资格、资质性及其他类似效力要求

- 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2. 根据采购项目提出的特殊条件：具备有效期内医疗设备经营许可证。

3.其他类似效力要求：见六项第（三）点

八、应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

- （一）、应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

- 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

- （1）供应商为企业法人的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

- （2）供应商为事业法人的提交有效的“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交有效的“事业单位法人证书或组织机构代码证”；

- （3）供应商为其他组织的提交有效的“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交有效的“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

- （4）供应商为个体工商户的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

- （5）供应商为自然人的，提供“身份证明文件”。

注：①以上1-5项具有同等的投标效力，提供任一项即可。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

①2019年度或2020年度任一年度的经审计的财务报告（应包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

②距递交响应文件截止时间前一年内银行出具的资信证明（供应商为自然人只须出具距递交响应文件截止时间前一年内银行机构开具的资信证明）；

③供应商出具的2019年度或2020年度任一年度内部财务报表（应至少包括资产负债表）；

④供应商单位的财务会计制度；

⑤供应商单位的验资报告；

⑥供应商单位公司章程复印件；

注：①以上1-6项具有同等的投标效力，提供任一项即可。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

- （1）自行提供或提供承诺函原件。

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

- （1）自行提供或提供承诺函原件。

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

- （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

（二）其他根据采购项目提出的特殊条件：提供有效期内医疗设备经营许可证证书。

- （三）其他类似效力要求相关证明材料：

- 1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

- 代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

- 3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

注： 1.响应文件提交一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。2. 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称，并加盖供应商鲜章。3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。4.未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收或者在时间允许的范围内，要求修改完善后接收。

九、本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款

第一部分：技术、服务、商务及履约要求：

一、技术参数：

| 序号 | 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.电动椅，内置式地箱，全内置式隐藏管路。卫生型椅垫、靠背、双关节头枕。 |  |  |
|  | 1.1 | 气源压力：0.5-0.8MPa，带前级减压过滤保护装置。 |  |
|  | 1.2 | 水源压力：0.2-0.4Mpa，带前级过滤装置。 |  |
|  | 1.3 | 工作条件：电源220V+10% ，50Hz+1%； |  |
|  | 1.4 | 电动椅驱动方式：直流静音电机驱动，有椅位升降进口气弹簧辅助装置，完全避免设备故障或过载的突降危险。电动椅可30度旋转，方便医生操作. |  |
|  | 1.5 | 整机结构：与治疗机连体设计，达到整机结构的均衡平稳；低椅位设计，符合人体工学，便于病人上下。电动椅外扶手可前后转动，且有锁住扶手装置，使病人感觉更安全；椅位载重量≥135Kg；噪音≤40分贝；采用一键式水、气控制阀：进气、进水带有最前级锁定装置，防止非工作期间漏水、漏气。 |  |
|  | 1.6 | 双关节头靠：可沿导轨上下移动，其对靠背位置的后倾角>60°可锁紧定位。多功能头靠能满足各类特需患者的治疗； |  |
|  | 1.7 | 机椅互锁装置：当手机、洁牙机工作时，椅位运动被自动锁定。 |  |
| 2 | 2.医生侧 |  |  |
|  | 2.1 | 下挂式器械盘：70*32cm带折角超大器械盘，环边缘凸台设计，有效防止器械滑落；器械盘电脑程序控制面板：11个功能键，3个电脑程序记忆位，包括预先存储的复位（零位）和漱口位，椅位升降和靠背仰俯，X光观片灯、冷光灯和急停键，漱口水和冲盂可预先设定给水量和时间，水加热具有过热过载安全保护功能。一体式铸铝成型手机挂架座与手机挂架无缝衔接，挂架外壳与挂架基座不用螺丝固定，用模具制作而成的相互锁扣结构，便于清洁和前后转动，五位挂架，三路水气控制系统，水压、气压单独可调。器械盘内的双联膜片集成阀控制手机水、气，使得管路密封更可靠，使用寿命更长。 |  |
|  | 2.2 | 整机结构：与治疗机连体设计，达到整机结构的均衡平稳。 |  |
|  | 2.3 | 气动控制气压锁定平衡臂：辅助调节器械盘高低，任意点定位稳定性高、手感好。 |  |
|  | 2.4 | 外置式X光观片灯：照度均匀柔和，>1500Lx。 |  |
|  | 2.5 | 配置 |  |
|  | 2.5.1 | 四孔高速手机控制系统2套。 |  |
|  | 2.5.2 | 四孔低速气动控制系统1套。 |  |
|  | 2.5.3 | 三用喷枪1支。 |  |
|  | 2.5.4 | 内置式洁牙机控制系统1套。 |  |
| 3 | 3.助手侧 |  |  |
|  | 3.1 | 助手架操作系统：可旋转的含大尺寸置物台的豪华助手操作台，方便助手操作，可控制病人椅运动，可控制漱口水、冲盂水供应量、水加热、复位（零位）、漱口位，有强吸、弱吸、三用枪，预留了光固化机和内窥镜的升级位。气压式强弱吸唾器：带有前级过滤消音及水气分离装置；手柄带有调节开关，接头可拆卸便于清洗、消毒和调节吸力大小。进口电磁阀控制冲盂及漱口水的开关、给水时间及给水量。 |  |
|  | 3.2 | 配置 |  |
|  | 3.2.1 | 强吸引器1套。当气压为500kpa时， 抽气速率≥2,l/min |  |
|  | 3.2.2 | 弱吸唾器1套。当气压为400kpa时， 抽水速率≥1000ml/min |  |
|  | 3.2.3 | 三用喷枪1支。 |  |
|  | 3.2.4 | 内置式LED光固化机1套（选购件）。 |  |
|  | 3.2.5 | 内置式超声洁牙机，可选购手柄带光洁牙机（选购件）。 |  |
|  | 3.2.6 | 内窥镜系统1套（含内窥镜手柄、控制盒、21寸液晶显示器、显示器支架、线缆等） （选购件）。 |  |
| 4 | 4. 治疗机： |  |  |
|  | 4.1 | 机箱：一次成型高档注塑机箱。 |  |
|  | 4.2 | 水气管路：所有管路用耐水解材料，寿命高。 |  |
|  | 4.4 | 内置式双供水系统：自来水和纯净水供水切换简单，可做消毒系统。 |  |
|  | 4.5 | 可旋转痰盆：高级一体式旋转陶瓷痰盆易清洁消毒，保证四手充足操作空间，可180°旋转。 |  |
| 5 | 冷光灯：全方位三轴旋转豪华LED冷光灯，手动控制和感应式控制，无影灯可感应无级调光，操作灵活；色温4000-6500K，接近自然光，灯头旋转350度，俯仰130度，可任意快速准确定位，光照度4000-35000LUX，距700mm处光斑75*155mm |  |  |
| 6 | 多功能脚踏开关：复合型脚开关可控制手机旋转，可控制手机有水或无水操作，可控制病人椅的运动。 |  |  |
| 7 | 7. 其它： |  |  |
|  | 7.1 |  | 医生坐椅1套。医师椅载重：大于135Kg，医师椅升降45-60cm,范围15cm;隐藏式座椅调整杆，不易被外界触碰，避免了医师椅突降带来的医疗事故。 |
| 8 | 8.1 |  | 出厂前进行电介强度，漏电流，接地电阻三大安全参数测量 |

以下为实质性要求，供应商必须全部满足，否则按无效响应处理。

二、配件要求：要求安装调试，全新原厂设备。

三、交货地方：成交人将货物送到采购人指定地点。质保要求自验收合格之日起，质保一年以上，质保期内出现故障，维修响应时间24小时之内到场，72小时之内完成正常维修。

四、安装调试完成时间：合同签定后15个工作日内。

五、付款方式：自送货、安装调试验收合格之日起，供应商应开具有效等额增值税发票后，采购人一次性付款。

十、成交原则：本项目在询价小组对供应商响应文件审查结束后，要求所有实质性响应的供应商在现场规定时间内按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。符合采购需求、质量和服务且单价报价合计最低的原则确定成交供应商。

十一、本项目采取网络报名的方式：报名邮箱地址：1531036850@qq.com,报名材料如下：

- 供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（需注明项目名称、项目编号、介绍信有效期）、被介绍人代表身份证（加盖公司公章的复印件）；

- 供应商为自然人的，需提供本人身份证明（本人签字的复印件）。

报名时间：2021年6月17日-2021年6月18日上午8:00-12:00，下午2:00-5:00。