# 四川天府新区人民医院发热门诊设备采购项目比选文件

**一、采购编号：**202112004

# 二、项目名称：四川天府新区人民医院发热门诊设备采购项目

**三、项目简介：**本项目共1个包，采购内容：医院发热门诊建设需要，采购设备一批。

**四、本项目最高限价：**预算金额：170000元；最高限价：170000元。报价超过预算金额或最高限价，作无效投标处理。（本项目所有运输、保险、装卸、安装、调试、培训、税费等一切相关费用均包含在报价中，采购人不承担中标供应商除中标价外的任何费用。）

**五、本项目有效投标人不足3家的，终止采购活动。**

**六、本项目不允许分包或转包。**

七、供应商资格、资质性及其他类似效力要求：

###### （一）供应商资格、资质性及其他类似效力要求

**1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：**

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

**2. 根据采购项目提出的特殊条件：**无。

**3.其他类似效力要求：见第八第（三）点**

**八**、应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

**（一）、应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料**

**1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：**

（1）供应商为企业法人的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

（2）供应商为事业法人的提交有效的“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交有效的“事业单位法人证书或组织机构代码证”；

（3）供应商为其他组织的提交有效的“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交有效的“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

（4）供应商为个体工商户的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

（5）供应商为自然人的，提供“身份证明文件”。

**注：①以上1-5项具有同等的投标效力，提供任一项即可。**

**2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：**

①2019年度或2020年度任一年度的经审计的财务报告（应包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；

②距递交响应文件截止时间前一年内银行出具的资信证明（供应商为自然人只须出具距递交响应文件截止时间前一年内银行机构开具的资信证明）；

③供应商出具的2019年度或2020年度任一年度内部财务报表（应至少包括资产负债表）；

④供应商单位的财务会计制度；

⑤供应商单位的验资报告；

⑥供应商单位公司章程复印件；

**注：①以上1-6项具有同等的投标效力，提供任一项即可。**

**3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：**

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

**（二）其他根据采购项目提出的特殊条件：**无

**（三）其他类似效力要求相关证明材料：**

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

**注： 1.响应文件提交一式叁份，其中正本壹份，副本贰份，可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。2. 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称，并加盖供应商鲜章。3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。**

**九、本项目技术、服务、政府采购履约主要条款及其他要求条款。**

1.采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
|
|
| 1 | 壁挂式空气消毒机 | 1.工作电源: 220V±22V 50Hz±1Hz 最大输入功率（W）：1902.安装方式：壁挂式安装3.设备上能通过指示灯和图文方式显示运行状态4.紫外线灯管寿命（h）≥50005.按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有电源开关控制。6.按照GB9706.1电气安全的要求，设备应具有两路独立的熔断器（保险丝）；熔断器应能不打开设备外壳的情况下即可便捷更换。7.设备必须具有人体红外感应探头（中标交货后实际查验是否具有该功能），能自动感应人员活动情况，自动启动消毒程序。8.协助用户建立基于大数据的智慧物联网服务云平台，可以实现空气消毒机（不限于此）等感控设备、临床科室、感控管理部门、设备管理部门、设备厂家、厂家售后服务机构间的高效协同，提升管理效率。★9.具有智慧物联网云服务功能，能同时从WEB端和手持式智能管理终端上远程监测查看全院空气消毒设备的设备分布、实时和历史数据、运行状态、报警消息、运行模式，程控设置、保养信息。10.支持设备的物联网自动报修功能； 11.具有消息中心功能，可分别接收物联网设备消息、科室任务、系统消息； 12.随时查询设备资产档案、质保期限；随时查询每台设备、配件的信息和状态，以便及时进行设备的定期保养、维护等活动。★13.系统能自动记录每台设备的消毒使用记录；既能从移动管理终端（选配）上图形化和格式化报表查看，也能从电脑WEB端报表查看、导出、打印每台设备的消毒使用记录报表；支持消毒设备的实时数据和历史数据的查阅追溯； 14.具有人员权限的分配管理功能，可以实现分科室管理。角色至少包括临床科室、感控管理、设备管理三个角色。为了适应用户当前及未来发展需要，系统能自动监控全院全部的空气净化消毒设备数据，同时支持设备管理和感控管理功能，不受建筑的布局和距离限制。★16网络条件与安全16.1不需要用户现场自备有线网络、无线网络等基础设施作为使用条件；同时了为了减少网络建设施工作业对临床业务活动的干扰，鼓励采用无线广域网技术上实现设备管理。16.2不会因网络用户名、密码的变化，设备后续移机使用而引发设备无法联网管理。鼓励采用通讯运营商级网络安全架构，避免自行建设的局限网存在的安全风险。17.要求提供可被权威第三方证实的消毒效果的检测报告，以证实设备符合《消毒技术规范》的如下要求：17.1该消毒机所有紫外线灯管，在距离灯管下方垂直距离1m中心处，开机5min后测定的平均辐照强度均＞90μw/ cm2，达到合格要求。17.2设备持续工作2小时，对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.90%达到消毒合格要求。17.3设备工作60min，对H1N1去除率≥99.9%。★18.功能性方面，具有如下功能（要求提供第三方权威检测报告佐证）：（1）消毒选择功能，具有手动消毒、程控消毒、自动消毒；（2）消毒设置功能，具有手动消毒设置、程控消毒设置；（3）运行参数，具有风速调节、紫外线强度；（4）待机参数，具有累计工作时间、灯管使用时间清零、过滤网使用时间清零、时钟设置；（5）报警提示，至少具有灯管报警、滤网过期、风机故障、负离子故障。★19.臭氧泄漏量检测：设备持续工作1小时，房间空气中臭氧浓度为≤0.01mg/m3（提供检测报告）20控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作。21.程控数量：≥9组，可实现多时段程控设置，便于临床科室多样化的使用需求(中标交货时，实际操作检验验证)。22.消毒因子：波长253.7nm的紫外线。23.适用体积（m³）：≤100；循环风量（m³/h）：≥100024.机外紫外线泄漏（μw/cm2）≤525.噪声（dB）：≤5526产品应符合相关医疗卫生标准和规范，提供卫生安全评价报告。27.空气消毒机采用自主知识产权的嵌入式软件（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实空气消毒机软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性。证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。★28物联网服务云平台，具有自主知识产权（要求提供软件著作权登记证复印件）；同时具有第三方权威实验室出具的独立的软件产品检测报告，证明确实具有上述服务功能，能证明云平台的功能性、信息安全性、可靠性、维护性、易用性、可移植性。29.要求针对医院实际，提供详细可行的书面方案书。检查方案的先进性、可行性、充分必要性。 | 台 | 34 |

2.安装地点：四川天府新区人民医院，采购人指定地点。（实质性要求）

3.合同履行时间及质保期：（实质性要求）

合同履行期限：自签订合同之日起，10个工作日内完成采购设备到位，并安装调试交付使用。

售后服务要求：成交人接到采购人故障通知后，2小时内到达现场或做出维修方案，4小时内解决故障，如维修不涉及零配件更换，应在12小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在48小时内修复完毕；如在48小时内无法修复，则提供备用设备（此条款适用质保期内外）。若成交人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由成交人全额承担。供应商在项目实施过程中的安全责任由供应商负全责，采购人不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责

任。

质保期：采购人验收合格后一年。

4.付款方式：签订合同后，供应商应开具有效等额增值税发票15个工作日内支付总中标金额的30%，验收合格后一次性支付剩余70%。（实质性要求）

十、成交原则：综合评分法，经综合评分第一的为成交供应商。

1.评分细则如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分　值 | 评分标准 | 说 明 |
| 1 | 报价（30%） | 30 | 以本次最低有效比选报价为基准价，比选报价得分=(基准价／比选报价)\*分值 | / |
| 2 | 技术指标和配置（41%） | 41 | 完全符合比选文件要求没有负偏离得41分；★号(共6项)项为重要技术要求不满足每项扣3分，其它项(共23项)不满足每项扣1分，直至该项份值扣完为止。 | / |
| 3 | 企业实力（11%） | 11 | 1.投标人或产品制造商提供ISO9001认证证书,得3分。2.投标人或产品制造商提供ISO13485认证证书，得2分。3.投标人或产品制造商提供ISO14001环境管理体系认证，得2分。4.投标人或产品制造商提供ISO45001职业健康安全管理体系认证，得2分。5.具有生产企业获得消毒产品生产企业卫生许可，得2分。 | / |
| 4 | 售后服务方案（18%） | 18 | 提供的针对本项目的售后服务方案（包含但不限于：①售后质量保障范围与措施、②服务承诺、③售后计划、④技术维修人员名单与能力证明材料、⑤应急方案、⑥服务响应时间与本地化服务能力）进行综合评审：以上6项方案内容完整，内容齐全的得18分，每有一项缺陷或存在错误或不足的扣3分，扣完为止。 | / |

**十一、本项目采取网络报名的方式：**报名邮箱地址：1531036850@qq.com,报名材料如下：

1. 供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（需注明项目名称、项目编号、介绍信有效期）、被介绍人代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）；
2. 供应商为自然人的，需提供本人身份证明（本人签字的复印件）。

报名时间：2021年12月28日-2021年12月28日上午8:00-12:00，下午2:00-5:00