# 四川天府新区人民医院输尿管肾镜和临时起搏器采购项目

# 询价通知书

**一、采购编号：**202209004

# 二、项目名称：四川天府新区人民医院输尿管肾镜和临时起搏器采购项目

**三、项目简介：**本项目共2个包件，采购内容：因医院工作需要，拟采购输尿管肾镜和临时起搏器。

**四、本项目最高限价：**预算金额：包件1:75000.00元，包件2：98000.00元；最高限价：包件1:75000.00元，包件2：98000.00元。报价超过预算金额或最高限价，作无效投标处理。（本项目所有运输、保险、装卸、安装、调试、培训、税费等一切相关费用均包含在报价中由中标人负责。）

**五、本项目有效投标人不足3家的，终止采购活动。**

**六、本项目不允许分包或转包。**

七、供应商资格、资质性及其他类似效力要求：

###### （一）供应商资格、资质性及其他类似效力要求

**1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：**

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

**2. 根据采购项目提出的特殊条件：**无

**3.其他类似效力要求：见第八第（三）点**

**八**、应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

**（一）、应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料**

**1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：**

（1）供应商为企业法人的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

（2）供应商为事业法人的提交有效的“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交有效的“事业单位法人证书或组织机构代码证”；

（3）供应商为其他组织的提交有效的“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交有效的“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

（4）供应商为个体工商户的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

（5）供应商为自然人的，提供“身份证明文件”。

**注：①以上1-5项具有同等的投标效力，提供任一项即可。**

**2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：**

（1）自行提供或提供承诺函原件。

**5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：**

（1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

**（二）其他根据采购项目提出的特殊条件：**

无

**（三）其他类似效力要求相关证明材料：**

1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

**注： 1.响应文件提交一式贰份，其中正本壹份，副本壹份，可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。2. 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称，并加盖供应商鲜章。3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。**

**九、本项目技术、服务、履约主要条款及其他要求条款。**

**第一部分：技术要求(实质性要求，供应商不满足的将按照无效响应处理。)**

**包件1：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 输尿管肾镜 | 1.视向角：0°  2.视场角：≥70°  3.外径具有多种规格可选，至少具有F8.5，F7.5，F6.5三种规格可选，满足临床不同病人使用需求。  4.景深范围：3～20mm  5.工作长度：≥410mm  6.器械通道：≥Φ1.8mm  7.配套碎屑钳1把，直径：≤Φ5Fr，长度≥580mm，为保证配套手术器械与输尿管镜的匹配性，要求手术器械与输尿管镜为同一品牌。（输尿管异物钳：1把）  8.弹道探针:规格1.6mm\*605mm  9.名称：探针鞘。 | 条 | 1 | 不超过  75000.00元 | 不超过75000.00元 |

**包件2：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 临时起搏器 | 1.模式：A00, AAI, AAT, V00, VVI, VVT, High Rate, 0S0  2.振幅：0.1 – 20 V  3.灵敏度 ：0.1 – 20 mV  4.基本频率：40 至 180 ppm  5.高频：40 至 1000 ppm; 预设至 400 ppm; 爆发式或持续起搏; 能自动降低至设定心率  6.紧急事件：V00 / 10 V / 80 ppm  7.不应期 AXX模式: 400 ms ; VXX 模式: 250 ms  8.干扰检测>8.3Hz ，报警；>14Hz ，模式自动转为A00 / V00  9.报警：上限/下限; 基本频率报警 (> 150 ppm); EOL (电池和备用电池); 干扰; 自检或系统错误  10.接口 2 个; 适用范围: 0.85 to 2.1 mm  11.电池：2 x AA, 2600 mAh  12.电池寿命> 200 h  13.备用电池：1350 mAh  14.体积：小于127 x 82 x 32 mm  15.重量：小于287 g | 台 | 2 | 不超过49000.00元 | 不超过98000.00元 |

**第二部分：商务条款及其它要求（实质性要求）**

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订生效后，在接到采购人正式通知的前提下， 15个工作日内完成安装调试并交付采购人验收；

1.2 交货地点: 四川天府新区人民医院

2．付款方法和条件：

2.1全部货物安装调试完毕并验收合格后，收到中标人提交完备票据凭证资料以后的60日内，支付合同总金额90%的货款；

2.2余款(货款10 %)在质保期结束后在无产品质量和售后服务问题前提下进行支付。

3.质保期：

3.1各包整机原厂质保≥1年，质保期以产品验收合格日起计算。质保期内，制造厂家免费提供配件和服务，并确保配件为原厂产品、质量同本批次产品。质保期外，投标人及制造厂家仍应上门维修，维修机器只收取材料费，投标人及制造厂家专业技术服务人员的一切费用全部自理。

4.安装调试及验收：

4.1投标人及制造厂家负责设备安装、调试，确认交货清单与投标文件配置一致。

4.2货物到达现场后，投标人接到采购人通知后7日内到达现场组织免费安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

4.3投标人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员免费进行培训。设备安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

4.4完成投标产品所有安装、调试、培训，并设备试运行良好一个月后，采购人组织本项目验收，验收标准以招标文件或中标方投标文件和相关行业标准为准。

5.售后服务：

5.1提供制造厂家对本项目的售后服务承诺书原件（需加盖厂家或总代鲜章）。

5.2投标人或制造厂家接到采购人故障通知后，2小时内到达现场或做出维修方案，4小时内解决故障，如维修不涉及零配件更换，应在12小时内修复完毕；如涉及到零配件更换，应在48小时内修复完毕；如在48小时内无法修复，则提供备用设备（此条款适用质保期内外）。若投标人未在规定期限内修复设备而给采购人造成经济损失，由投标人全额承担。

5.3质保期外，制造厂家确保零配件价格不得高于同期市场价格，且零配件及耗材的费用不得高于本项目《配置清单》提供的价格，保证质量合格。

5.4如设备在质保期内单次维修时间超过10天或大修维修次数超过3次，采购人有权要求投标人无条件更换设备，投标人不得推诿拒绝。采购人有权要求投标人无条件更换设备，投标人不得推诿拒绝。

5.5制造厂家应承诺保证设备停产后至少10年的零配件供应。

**十、成交原则：**本项目在询价小组对供应商响应文件审查结束后,对所有实质性响应的供应商，按照供应商在响应文件中报出的一次不得更改的价格，符合采购需求、质量和服务且总价金额最低的原则确定成交供应商。

**十一、本项目采取网络报名的方式：**报名邮箱地址：1531036850@qq.com,报名材料如下：

1. 供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（需注明项目名称、项目编号、介绍信有效期）、被介绍人代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）；
2. 供应商为自然人的，需提供本人身份证明（本人签字的复印件）。

报名时间：2022年10月11日-2022年10月12日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00