# 四川天府新区人民医院特需病房医疗设备采购项目(二次)

# 询价通知书

一、采购编号：202210002

# 二、项目名称：四川天府新区人民医院特需病房医疗设备采购项目(二次)

三、项目简介：本项目共1个包，采购内容：因医院工作需要，拟采购特需病房医疗设备。

四、本项目最高限价：预算金额：112500.00元；最高限价：112500.00元。报价超过预算金额或最高限价，作无效投标处理。（本项目所有运输、保险、装卸、安装、调试、培训、税费等一切相关费用均包含在报价中由中标人负责。）

五、本项目有效投标人不足3家的，终止采购活动。

- 六、本项目不允许分包或转包。

- 七、供应商资格、资质性及其他类似效力要求：

###### （一）供应商资格、资质性及其他类似效力要求

- 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2. 根据采购项目(二次)提出的特殊条件：无

3.其他类似效力要求：见第八第（三）点

八、应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

- （一）、应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

- 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

- （1）供应商为企业法人的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

- （2）供应商为事业法人的提交有效的“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交有效的“事业单位法人证书或组织机构代码证”；

- （3）供应商为其他组织的提交有效的“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交有效的“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

- （4）供应商为个体工商户的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

- （5）供应商为自然人的，提供“身份证明文件”。

注：①以上1-5项具有同等的投标效力，提供任一项即可。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

- （1）自行提供或提供承诺函原件。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

- （1）自行提供或提供承诺函原件。

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

- （1）自行提供或提供承诺函原件。

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

- （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

- （二）其他根据采购项目提出的特殊条件：

- 无

- （三）其他类似效力要求相关证明材料：

- 1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

- 2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

- 3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

- 注： 1.响应文件提交一式贰份，其中正本壹份，副本壹份，可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。2. 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目(二次)名称、采购项目(二次)编号、供应商名称，并加盖供应商鲜章。3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

九、本项目技术、服务、履约主要条款及其他要求条款。

第一部分：技术要求(实质性要求，供应商不满足的，将按照无效响应处理。)

| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 | 总价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 心电监护仪 | - 监护仪主机采用无风扇设计，所有监测参数功能模块均需内置于主机内部（一体化结构设计），坚固耐用； - 主机平放具备10度屏幕仰角，方便医护人员观察监测界面； - 采用≥10寸彩色LED显示屏，7通道波形显示，可选配触摸屏； - 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温； - 心电监测功能采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高； - ECG采用多导联同步分析技术，有效减少监护仪的误报警和漏报警等情况的发生，避免临床决策失误； - 具备智能导联脱落监测功能； - 支持不少于20种实时心律失常分析报警，并包括房颤报警（非心电静息分析，无需导入中央站即可实现监测分析）； - 心电支持QT/QTc分析功能； - 采用的数字血氧探头和监护仪主机必须是相同品牌的，以保证血氧监测的兼容性和准确性，可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况； - NIBP收缩压范围: 成人：25-290 mmHg；小儿：25-240 mmHg；新生儿：25-140mmHg； 舒张压范围：成人：10-250 mmHg； 小儿：10-200 mmHg；新生儿：10-115mmHg； 平均压范围：成人：15-260 mmHg；小儿：15-215 mmHg；新生儿：15-125mmHg - 脉率范围：30-300 bpm - 可选配无线WiFi模块，既可以支持2.4G也可以支持5G频段，连接中央工作站； - 标配一块锂电池，单块锂电池续航能力不低于4小时，同时可选配高容量锂电池，单块高容量锂电池续航能力不低于6小时； - 支持血压动态分析功能，针对最近24小时的所有NIBP测量数据进行基本的统计分析，并支持显示和打印； - 可选配支持IPX7防水的血氧探头，支持水下测量； - NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性，同时支持血氧和血压同侧监测； - 可选配采用超声缝合无内胆设计的NIBP袖带，能够进行水洗清洁和侵泡消毒； - 采用收纳盒设计，使附件管理更加高效； - 可保存1200小时的趋势数据；48小时全息波形回顾；1800个报警事件；128个心律失常事件；1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能； - 可升级3通道记录仪；可支持外接打印机A4打印、条码扫描枪； - 监护仪材料防火等级可达最高V-0级别，通过UL防火测试，通过CE认证，提供认证材料； | 台 | 3 | 25000.00元 | 75000.00元 |
| 脉搏血氧饱和度仪 | 1.设计轻巧，操作简单，便于携带。 2.高分辨率彩屏液晶屏显示。 3.可同时监测脉搏血氧饱和度(SpO2)和脉率(PR);具有血流灌注指数显示。 4.可存储和回放脉搏血氧饱和度和脉率等数据。 5.具有数据上传功能。 6.具有声光报警和电源管理功能。 7.配置锂电池的血氧仪可选配无线数据上传功能。 8.标配一块锂电池。 | 台 | 3 | 4000.00元 | 12000.00元 |
| 体外振动排痰机 | 1、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。 2、主要构成：由一台主机、一套传动系统和一套动力输出装置（即治疗头）等组成 3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。 4、显示方式：液晶显示界面。 5、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。 6、输出路数：一路C型标准传动形式。 7、标准传动形式：动力头外径尺寸90mm，配备6种不同型号的治疗头。 8、传动动力头偏心距：3mm±0.5mm。 9、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。 10、工作模式：手动模式和自动程序模式。 11、手动模式频率范围：10Hz～60Hz，频率连续可调，步距为1Hz。 12、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。 13、自动程序模式：共有四种自动程序模式。 14、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。 15、电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY0505-2012 的相关要求。 16、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》 | 台 | 1 | 25500 .00元 | 25500.00元 |

第二部分：商务条款及其它要求（实质性要求）

1.送货地点：采购人指定地点。

2.合同履行时间：

合同履行期限：自签订合同之日起30日内将货物送到采购人。

3.售后服务要求：若成交供应商未在7日内解决质量问题而给采购人造成经济损失，由成交人全额承担。

- 4、售后服务要求：

4.1 供应商应提供详细的售后服务方案。售后服务方案中应包括售后服务机构、服务措施、质保期响应时间等。
4.2 质保期外如发现产品存在质量问题，由供应商负责解决并承担有关费用。

5、交货日期、地点、标准及合同履行期限：
5.1.1 交货日期：自签订合同之日起30日内将货物送到采购人。
5.1.2 合同履行期限：自签订合同之日起30日内将货物送到采购人。
5.1.3 交货地点：采购人指定地点。

- 6、付款方式：签订合同后，供应商应开具有效等额增值税发票30个工作日内支付总成交金额的30%，验收合格后一次性支付剩余70%。

7、质保期：自交货之日起不低于一年。

十、成交原则：本项目在询价小组对供应商响应文件审查结束后,对所有实质性响应的供应商，按照供应商在响应文件中报出的一次不得更改的价格，符合采购需求、质量和服务且总价金额最低的原则确定成交供应商。

十一、本项目采取网络报名的方式：报名邮箱地址：1531036850@qq.com,报名材料如下：

- 供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（需注明项目名称、项目编号、介绍信有效期）、被介绍人代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）；

- 供应商为自然人的，需提供本人身份证明（本人签字的复印件）。

报名时间：2022年12月1日-2022年12月2日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00