# 四川天府新区人民医院动态血压监测仪及动态心电图仪采购项目

# 询价通知书

一、采购编号：202307001

# 二、项目名称：四川天府新区人民医院动态血压监测仪及动态心电图仪采购项目

三、项目简介：本项目共1个包，采购内容：因医院工作需要，拟采购动态血压监测仪及动态心电图仪。

四、本项目最高限价：预算金额：180000元；最高限价：180000元。报价超过预算金额或最高限价，作无效投标处理。（本项目所有运输、保险、装卸、安装、调试、培训、税费等一切相关费用均包含在报价中由中标人负责。）

五、本项目有效投标人不足3家的，终止采购活动。

- 六、本项目不允许分包或转包。

- 七、供应商资格、资质性及其他类似效力要求：

###### （一）供应商资格、资质性及其他类似效力要求

- 1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件：

- 1.1具有独立承担民事责任的能力；

- 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2. 根据采购项目提出的特殊条件：（若投标产品属于医疗器械，需提供以下材料）：

2.1、投标产品制造商须具有有效的《医疗器械生产企业许可证》；

2.2、供应商须具有《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用；已实行“多证合一”营业执照且含有医疗器械经营范围者除外）；

2.3、投标产品须具有有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；

3.其他类似效力要求：见第八第（三）点

八、应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

- （一）、应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料

- 1.具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料：

- （1）供应商为企业法人的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”未换证的提交有效的“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；

- （2）供应商为事业法人的提交有效的“统一社会信用代码的事业单位法人证书”未换证的提交有效的“事业单位法人证书或组织机构代码证”；

- （3）供应商为其他组织的提交有效的“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交有效的“社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；

- （4）供应商为个体工商户的提交有效的“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；

- （5）供应商为自然人的，提供“身份证明文件”。

注：①以上1-5项具有同等的投标效力，提供任一项即可。

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度提供以下证明材料：

- （1）自行提供或提供承诺函原件。

- 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

- （1）自行提供或提供承诺函原件。

- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

- （1）自行提供或提供承诺函原件。

- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录提供以下证明材料：

- （1）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件。

- （二）其他根据采购项目提出的特殊条件：（若投标产品属于医疗器械，需提供以下材料）：

（一）投标产品制造商须具有有效的《医疗器械生产企业许可证》；（提供复印件）

（二）供应商须具有《医疗器械经营企业许可证》或备案凭证（二类及以下医疗器械适用；已实行“多证合一”营业执照且含有医疗器械经营范围者除外）；（提供复印件）

（三）投标产品须具有有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。（提供复印件）

- （三）其他类似效力要求相关证明材料：

- 1.法定代表人身份证复印件或护照复印件［注：①法定代表人身份证复印（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人为外籍人士的，按此提供）；

- 2.代理人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②由投标人法定代表人签署所有投标文件并参加投标的，则可不提供）。

- 3.法人授权书原件（注：①非法定代表人签署所有响应文件并参加谈判的适用；②非独立法人机构提供相应的有授权资格的负责人授权书原件；③其签字或加盖法定代表人私人印章须与其相对应的身份证明文件[身份证复印件或护照复印件（外籍人士适用）]上姓名一致。）

- 注： 1.响应文件提交一式贰份，其中正本壹份，副本壹份，可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。2. 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称，并加盖供应商鲜章。3.所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

九、本项目技术、服务、履约主要条款及其他要求条款。

第一部分：技术要求(实质性要求，供应商不满足的，将按照无效响应处理。)

1.采购清单

| 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动态血压监测仪 | - 测量方法 为阶梯放气示波法 - 血压测量范围： - 收缩压：60-280mmHg - 舒张压：40-160mmHg - 标准偏差：8mmHg - 平均误差：±5mmHg - 血压读数分辨率：1mmHg - 脉率读数分辨率：1bpm - 传感器精度：±3mmHg - 脉率测量精度：±3bpm或±5%取最大值。 - 动态血压监测仪可提供“mmHg”、 “kPa”两种血压计算单位，并能通过分析软件切换计算单位 - 监测仪屏幕可显示时钟、准备中、压力值、收缩压、舒张压和脉率数值等信息 - 记录容量：≥1000条【提供公开发布的资料证明】 - 蓝牙功能：具有将数据以蓝牙方式传输到外部终端的功能。【提供医疗器械注册检验证明】 - NFC功能：可通过NFC读卡设备读取机器序列号信息。【提供医疗器械注册检验证明】 - 数据采集功能：可在24小时内，按照设定的时间间隔进行测量，并记录测量结果，采集次数最多能达280余次 - 电池：两节AA（5号）碱性电池，电池可支持至少500次测量 - 低电压提示：当电源电压不足时，监测仪有电量提示且有蜂鸣器鸣叫。【提供医疗器械注册检验证明】 - 数据下载：支持通过蓝牙和USB2.0两种方式进行血压采集数据下载传输 - 用户访问控制：用户通过账号和密码来控制访问 - 数据存储格式：master - 放气模式：监测仪具有快速（常速）放气和手动放气两种模式 - 使用模式：支持定时模式、自动模式、自定义模式进行血压监测，可以新增五种自定义的时间段，也可删除自定义时间段。定时模式支持5种以上时间间隔，自动模式分日间测量间隔和夜晚测量间隔 - 数据管理功能：可进行数据查询、诊断、备份、还原、删除功能 - 病人信息管理功能：可对病人信息查看、编辑、保存 - 提供血压脉搏波形图显示，辅助医生进行二次诊断 - 可智能识别病人测量方式（手动、自动） - 测量状态，包括静止、运动状态（静止、轻度、中度、重度）； - 提供多种图标辅助分析工具，包括趋势图、关联图、直方图、饼图、K线图等；【提供医疗器械注册检验证明】 - 提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、清晨血压等分析指标，显示在统计页上。【提供功能界面截图】 - 提供血压负荷、昼夜节律、动态动脉硬化指数等自动分析结论 - 支持自动生成诊断结论，符合卫生系统诊断标准 - 支持PDF报告打印，自定义报告模板，彩色打印等功能 | 台 | 5 | 18000元 |
| 动态心电图仪 | - 支持十二导及三通道心电数据采集 - 采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览 - 采样精度≥24位【提供医疗器械注册检验证明】 - 输入阻抗：≥50MΩ【提供医疗器械注册检验证明】 - 耐极化电压：±600mV【提供医疗器械注册检验证明】 - 系统噪声：≤15μV - 共模抑制比：＞98dB【提供医疗器械注册检验证明】 - 频率响应：0.05Hz-100Hz - 支持起搏脉冲显示能力【提供医疗器械注册检验证明】 - 数据采集功能：能够连续24小时不间断采集和存储心电数据。 - 支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端【提供医疗器械注册检验证明】 - 支持NFC标签功能，可通过NFC读卡设备快速识别设备，提高挂盒效率【提供医疗器械注册检验证明】 - 能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件 - 动态心电分析软件由系统登录模块、权限管理模块、记录盒管理模块、系统设置模块、数据管理模块、实时心电模块、心电分析模块和服务器模块组成。 - 软件具有自动分析功能。 - 自动分析功能自动识别心搏类型包括正常（N）、房早（S）、室早（V）、房颤（Af）、起搏（P）和伪差（X）；用户可以手动标记和修改心搏； - 支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏； - 动态心电支持模板分析，并可按照提前量、代偿间隙、QRS面积、宽度等方式排序； - 支持导联纠错功能； - 组合散点图，通过每个心搏的特征选择相应的心搏参数（心搏可选提前量、R波和S波幅度、间期、代偿间期、QRS面积、宽度等方式作为X、Y轴坐标），形成不同的吸引子，快速区分形态不一样的心搏；【提供软件界面截图证明材料】 - 具有全导联起搏检测功能。【提供国家药品监督管理局直属检测单位签发的检测报告证明】 - 支持房颤默认自动分析功能。【提供国家药品监督管理局直属检测单位签发的检测报告证明】 - 支持通过独立房颤模块快速批量编辑阵发性房颤； - 提供并行分规测量工具；提供放大镜工具； - 支持心律失常AI分析，自动分析心电图数据识别并标记心搏 - K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化 - 栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率 - 支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博 - 支持多型性室早精准分类 - 支持拖动整个模版批量修改、合并心搏 - 波形图可自由组合任意导联浏览 - 提供快速测量工具 - 自由编辑当前心搏的上一个或下一个心搏的类型 - 支持重新分析，调整心搏强度，批量识别漏搏 - 支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示 - 支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数 - 支持心率变异性分析 - 具备查看全览图、直方图、散点图、诊断图功能。全览图可通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记；可提供24小时心率及心搏分类情况的诊断图；直方图可支持心率、RR间期、RR间期比直方图；支持通过散点图的不同形态区分逆向查找异常心博；支持散点图选取批量心搏反混淆。 - 起搏器分析模块：用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉 - 系统设置支持异常心搏颜色自定义设置 41、动态心电分析软件须独立取得医疗器械注册证，并在投标时提供相关注册证复印件证明。 | 台 | 5 | 18000元 |

第二部分：商务条款及其它要求（实质性要求）

1.送货地点：采购人指定地点。

2.合同履行时间：

合同履行期限：自签订合同之日起7个工作日内，将货物送到采购人指定地点。

3.售后服务要求：若成交供应商未在7日内解决质量问题而给采购人造成经济损失，由成交人全额承担。

- 4、售后服务要求：

4.1 供应商应提供详细的售后服务方案。售后服务方案中应包括售后服务机构、服务措施、质保期响应时间等。
4.2 质保期外如发现产品存在质量问题，由供应商负责解决并承担有关费用。

5、交货日期、地点、标准及合同履行期限：
5.1.1 交货日期：自签订合同之日起7日内将货物送到采购人。
5.1.2 合同履行期限：自签订合同之日起7日内将货物送到采购人。
5.1.3 交货地点：采购人指定地点。

- 6、付款方式：签订合同后，供应商应开具有效等额增值税发票30个工作日内支付总成交金额的100%。

7、质保期：自交货之日起不低于一年。

十、成交原则：本项目在询价小组对供应商响应文件审查结束后,对所有实质性响应的供应商，按照供应商在响应文件中报出的一次不得更改的价格，符合采购需求、质量和服务且总价金额最低的原则确定成交供应商。

十一、本项目采取网络报名的方式：报名邮箱地址：1531036850@qq.com,报名材料如下：

- 供应商为法人或者其他组织的，需提供单位介绍信（需注明项目名称、项目编号、介绍信有效期）、被介绍人代表身份证（验原件，留加盖公司公章的复印件）；

- 供应商为自然人的，需提供本人身份证明（本人签字的复印件）。

报名时间：2023年7月10日-2023年7月11日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00